# Máy lọc thận Nikkiso DBB-27

Tài liệu mô tả thông số, từ viết tắt và giới hạn (tham khảo)

Phiên bản: 22/06/2026  ·  Nguồn: Nikkiso Communication Protocol for DBB-27

⚠ LƯU Ý: Các giá trị giới hạn trong tài liệu là KHOẢNG THAM KHẢO lâm sàng/kỹ thuật, KHÔNG phải ngưỡng cảnh báo chính thức của máy. Ngưỡng cảnh báo thực tế do máy DBB-27 và nhân viên y tế cài đặt; phải đối chiếu với cấu hình máy trước khi sử dụng cho lâm sàng.

# 1. Tổng quan giao tiếp

Máy tính (CP) gửi lệnh, máy DBB-27 trả về dữ liệu. Lệnh hỏi gồm 3 byte: ký tự "K", CR, LF. Máy trả về một khung có dạng:

STX ("K","2")  +  LEN (3 byte)  +  RES-DATA  +  SUM (2 byte)  +  ETX (CR, LF)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Chuẩn truyền | RS-232C (cổng DSUB) hoặc TCP/IP (cổng RJ45) |
| Tốc độ | 9.600 bps |
| Khung dữ liệu | 8 bit dữ liệu, 1 stop bit, không parity |
| Điều khiển luồng | Không (Xon/Xoff: none) |
| Bảng mã | ASCII |
| Cáp | RS-232 9 chân, đấu chéo (cross / null-modem) |

# 2. Bảng từ viết tắt

| Viết tắt | Tiếng Anh đầy đủ | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| UF | Ultrafiltration | Siêu lọc (rút dịch khỏi máu) |
| UF goal | Ultrafiltration goal | Lượng dịch cần rút (đặt trước) |
| UF volume | Ultrafiltration volume | Lượng dịch đã rút thực tế |
| UF rate | Ultrafiltration rate | Tốc độ rút dịch |
| TMP | Trans-Membrane Pressure | Áp lực xuyên màng lọc |
| HD | Hemodialysis | Lọc máu (thẩm tách) thông thường |
| ECUM | Extracorporeal Ultrafiltration Method | Chế độ siêu lọc đơn thuần (rút dịch, không thẩm tách) |
| BP | Blood Pressure | Huyết áp |
| Venous pressure | Venous pressure | Áp lực đường máu về (tĩnh mạch) |
| Dialysate | Dialysate | Dịch lọc (dịch thẩm tách) |
| Conductivity | Conductivity | Độ dẫn điện của dịch lọc (phản ánh nồng độ điện giải) |
| Heparin | Heparin | Thuốc chống đông (bơm bằng infusion pump) |
| CP | Central management computer | Máy tính quản lý trung tâm (PC bác sĩ) |
| RS-232C | Recommended Standard 232 | Chuẩn truyền nối tiếp |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol / Internet Protocol | Giao thức mạng (cổng RJ45) |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange | Bảng mã ký tự dùng cho dữ liệu |
| STX | Start of Text | Mã bắt đầu khung (ở đây là 'K' '2') |
| ETX | End of Text | Mã kết thúc khung (CR, LF) |
| LEN | Length | Số byte của vùng dữ liệu RES-DATA (3 chữ số) |
| SUM | Checksum | Mã kiểm tra tổng (2 ký tự hex) |
| CR / LF | Carriage Return / Line Feed | Ký tự xuống dòng (0x0D, 0x0A) |
| mmHg | millimeter of mercury | Đơn vị áp suất |
| mS/cm | milliSiemens per centimeter | Đơn vị độ dẫn điện |
| bpm | beats per minute | Nhịp/phút (mạch) |
| mL/min, mL/hr | milliliter per minute / hour | Đơn vị lưu lượng |
| L, L/hr | liter / liter per hour | Đơn vị thể tích / lưu lượng |

# 3. Bảng 31 thông số truyền về

ID là mã định danh 1 ký tự đứng trước giá trị trong khung RES-DATA.

| No. | Tên (Tiếng Việt) | Tên (English) | ID | Đơn vị | Kích thước | Kiểu | Giới hạn / khoảng tham khảo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mục tiêu siêu lọc | UF goal | A | L | 5 byte | Số thập phân | 0 – 5 L (thường 1 – 4 L) | Giá trị đặt |
| 2 | Thể tích đã siêu lọc | UF volume | B | L | 5 byte | Số thập phân | 0 – (UF goal) | Giá trị thực |
| 3 | Tốc độ siêu lọc | UF rate | C | L/hr | 5 byte | Số thập phân | 0 – 2.0 L/hr (an toàn thường < 1.0 – 1.5) | Giá trị thực |
| 4 | Tốc độ bơm máu | Blood pump flow rate | D | mL/min | 5 byte | Số thập phân | 0 – 500 mL/min (thường 200 – 400) | Giá trị thực |
| 5 | Tốc độ bơm Heparin | Infusion (Heparin) pump rate | E | mL/hr | 5 byte | Số thập phân | 0 – 10 mL/hr (thường 1 – 3) | Giá trị đặt |
| 6 | Nhiệt độ dịch lọc | Dialysate temperature | F | °C | 5 byte | Số thập phân | 35 – 39 °C (thường 36 – 37) | Giá trị thực |
| 7 | Độ dẫn điện dịch lọc | Dialysate conductivity | G | mS/cm | 5 byte | Số thập phân | 12.5 – 15.5 mS/cm (thường 13.5 – 14.5) | Giá trị thực |
| 8 | Áp lực tĩnh mạch | Venous pressure | H | mmHg | 5 byte | Số thập phân | khoảng +50 – +250 mmHg | Giá trị thực; có thể âm |
| 9 | Áp lực dịch lọc | Dialysate pressure | I | mmHg | 5 byte | Số thập phân | khoảng -200 – +50 mmHg | Giá trị thực; thường âm |
| 10 | Áp lực xuyên màng (TMP) | TMP | J | mmHg | 5 byte | Số thập phân | 0 – 300 mmHg (cảnh báo khi cao) | Giá trị thực |
| 11 | Thời gian điều trị | Treatment time | K | min | 5 byte | Số thập phân | 0 – 479 phút | Theo tài liệu: < 479 min |
| 12 | Lưu lượng dịch lọc | Dialysate flow rate | L | mL/min | 5 byte | Số thập phân | 300 – 800 mL/min (thường 500) |  |
| 13 | CB Nhiệt độ dịch | Dialysate temperature alarm | a | — | 1 byte | Cờ 0/1 | 0 = bình thường, 1 = cảnh báo |  |
| 14 | CB Độ dẫn điện | Conductivity alarm | b | — | 1 byte | Cờ 0/1 | 0 = bình thường, 1 = cảnh báo |  |
| 15 | CB Áp lực tĩnh mạch | Venous pressure alarm | c | — | 1 byte | Cờ 0/1 | 0 = bình thường, 1 = cảnh báo |  |
| 16 | CB Áp lực dịch lọc | Dialysate pressure alarm | d | — | 1 byte | Cờ 0/1 | 0 = bình thường, 1 = cảnh báo |  |
| 17 | CB TMP | TMP alarm | e | — | 1 byte | Cờ 0/1 | 0 = bình thường, 1 = cảnh báo |  |
| 18 | CB Khí (bọt khí) | Air alarm | f | — | 1 byte | Cờ 0/1 | 0 = bình thường, 1 = cảnh báo | An toàn quan trọng |
| 19 | CB Rò máu | Blood leak alarm | g | — | 1 byte | Cờ 0/1 | 0 = bình thường, 1 = cảnh báo | An toàn quan trọng |
| 20 | CB Khác | Other alarm | h | — | 1 byte | Cờ 0/1 | 0 = bình thường, 1 = cảnh báo | Mọi cảnh báo ngoài 13–19 và 31 |
| 21 | Cờ đang điều trị | Under treatment flag | M | — | 1 byte | Cờ 0/1 | 1 = đang điều trị, 0 = không | Connection/Treatment/Disconnect |
| 22 | Chế độ điều trị | Treatment mode | N | — | 1 byte | Cờ 0/1 | 0 = HD, 1 = ECUM |  |
| 23 | Mục tiêu bù dịch | Substitution goal | O | L | 5 byte | Không dùng | Luôn = 0 | Máy không hỗ trợ |
| 24 | Thể tích bù dịch | Substitution volume | P | L | 5 byte | Không dùng | Luôn = 0 | Máy không hỗ trợ |
| 25 | Tốc độ bù dịch | Substitution rate | Q | L/hr | 5 byte | Không dùng | Luôn = 0 | Máy không hỗ trợ |
| 26 | Nhiệt độ bù dịch | Substitution temperature | R | °C | 5 byte | Không dùng | Luôn = 0 | Máy không hỗ trợ |
| 27 | Giờ đo huyết áp | BP measurement time | S | HHMMSS | 5 byte | Thời gian | 24 giờ (HHMMSS) | Lần đo gần nhất |
| 28 | Huyết áp tâm thu | Systolic blood pressure | T | mmHg | 5 byte | Số thập phân | 60 – 250 mmHg | Lần đo gần nhất |
| 29 | Huyết áp tâm trương | Diastolic blood pressure | U | mmHg | 5 byte | Số thập phân | 40 – 150 mmHg | Lần đo gần nhất |
| 30 | Mạch | Pulse | V | bpm | 5 byte | Số thập phân | 30 – 200 bpm | Lần đo gần nhất |
| 31 | CB Huyết áp | Blood pressure alarm | i | — | 1 byte | Cờ 0/1 | 0 = bình thường, 1 = cảnh báo |  |

# 4. Quy ước định dạng dữ liệu

Mục 1–12: số 5 chữ số có dấu thập phân; nếu âm thì ký tự đầu là "-". Ví dụ UF goal 2.35 L → "0","2",".","3","5"; áp lực -146 mmHg → "-","0","1","4","6".

Cảnh báo (mục 13–20, 31): "1" = có cảnh báo, "0" = bình thường.

Mục 20 (Cảnh báo khác) gộp mọi cảnh báo ngoài mục 13–19 và 31.

Cờ đang điều trị (mục 21): "1" khi đang ở chế độ Connection/Treatment/Disconnect.

Chế độ điều trị (mục 22): HD = "0", ECUM = "1".

Mục 23–26 (bù dịch): máy không hỗ trợ, luôn trả về 0.

Giờ đo huyết áp (mục 27): định dạng 24 giờ; mục 27–30 là kết quả đo gần nhất.

SUM (checksum): cộng giá trị các byte (trừ CR, LF), lấy 2 chữ số hex cuối, mã hóa ASCII.

Ghi chú kỹ thuật: Một số chi tiết trong tài liệu gốc cần xác minh với máy thật — cách tính checksum, định dạng "Thời gian điều trị" và "Giờ đo huyết áp". Công cụ DBB-27 Serial Test Tool hiển thị khung thô (raw) cùng checksum nhận/tính để đối chiếu.